检测原始记录

文件编号File：WLD/CNAS-QP7080004           版次Edition：A/3                编号NO.

| 检 测 日 期 |  | 被检样品名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样 品 编 号 |  | 样 品 状 态 |  |
| 性 能 检 测 |  |  |  |
|  | 表面张力和界面张力 |  |  |
|  | 室内温度： 室内湿度： |  |  |
|  | 执行标准：表面及界面张力测定方法SY/T 5370-2018 |  |  |
|  | - 一、样品准备：使用现场配置的样 |  |  |
|  | - 测试： - 1、设备检查及调试 - ①先检查设备的电源连接是否正常； - ②在正式测试前先将主机开机45分钟，机器测量系统需要通电稳定； - ③检查设备的水平位置，若检测到主机水平位置出现偏差时，屏幕右上角会显示此图标 ，反之水平位置正常则不显示；（水平调整方法：转动机器水平调节旋钮，直到红圈位于蓝色圆点中间，调整完成） - ④每天第一次使用或移动过机器，应先对机器进行砝码校准操作； - 砝码校准操作步骤 - 1）将延长钩放置到机器挂钩下，点击去皮键，显示数值显示0.0。 - 2）点击校准键，显示数值显示“CAL”字符，并提示“请挂上校正砝码”，按提示操作，将校准砝码放置挂在延长钩下。 - 3）若砝码挂上后有晃动，请用镊子轻轻靠在砝码旁边，让其静止不晃动。等待约5秒，提示“正在校正中，请稍后......”。 - 4）按提示继续等待约6秒，显示数字显示500.0（允许±0.1偏差），并提示“校正完成，请取下砝码”。 - 5）按提示操作取下砝码，显示数值显示0.0（允许±0.1偏差），砝码校准完成。若取下砝码，显示数值超出0.1至-0.1范围，请重新执行2）至5）点操作。 - 2、样品测试 - ①表面张力测试 - 1）每次测试前应确保铂金环及玻璃器皿的干净（非常重要）。 - 用镊子夹取铂金环，并用流水冲洗，冲洗时应注意与水流保持一定的角度，原则为尽量做到让水流洗干净环的表面且不能让水流冲压使得外形发生变形。若上次实验时测试样品为油性，请使用专门去油性溶剂清洗铂金环，这种方法更能保证清洗效果最佳。装样品的玻璃器皿也需遵从铂金环清洗方式，处理干净待用。 - 2）取少量样品对玻璃器皿内壁进行预润湿，润湿后将样品倒掉，以确保所测数据的有效性。重新往器皿内倒入7mm至10mm高度的样品，将器皿放在托盘上待测。 - 3）酒精灯烧铂金环，一般为与水平面呈45度角进行，直到铂金环的铂金丝灼烧变成红炽状态为止，灼烧时间约为20－30秒。等待约10秒，让铂金环冷却至室温，将铂金环放置挂在延长钩下待测。 - 4）上升速度和下降速度默认10mm/min，点击数字可根据需要进行设置速度，可设置范围1至300mm/min。设置速度，必须在未启动测试之前才允许修改，启动测试之后不支持修改。 - 5）关闭玻璃移门，点击“上升键”托盘缓慢向上提升，目视使铂金环浸入到被测样品内约2mm深度后，点击“上升中”键托盘停止运行。点击“去皮键”，测试数值显示归零。 - 6）环法测试表面张力，上层密度默认为0，下层密度，输入被测样品密度值。测试界面张力上下层密度，按被测样品实际密度值设置。 - 7）点击“启动测试键”机器开始自动测量数据，左侧区实时显示测量曲线，用蓝色线表示，下降键自动切换至下降中状态，启动测试键自动切换至停止测试键状态。 - 8）“表/界面张力”数据此时实时显示，随着托盘缓慢下降，显示数值逐渐变大。当铂金环与被测液体即将分离时，显示数值为最大值，此数值即为最终结果，将被保留显示在屏幕上。 - 9）随着托盘继续下降，铂金环与被测液体分离开，停止测试键自动切换至启动测试键状态，托盘自动停止下降，代表测量结束。此时命令按键区，所有按键均可执行操作。 - 10）若需要重复多次测试数据，结果显示上不需清零，重复步骤7）~9），按照要求记录数据。最后计算平均值。 - 注：当被测样品粘度超过200mPa.s时，建议不能使用铂金环法测量，否则测量数据不真实。 - ②界面张力测试 - 1）检查是否按要求，清洗玻璃器皿及铂金环，并将铂金环灼烧完成过，若忽略此步骤将直接影响测试数据准确性。 - 2）测试玻璃器皿内倒入约5至7mm高度的下层液体。将器皿放置在托盘上点击“上升键”，目视使铂金环浸入下层液体内约3mm高度后,点击“上升中”键托盘停止运行。 - 3）将上层液体延杯壁（建议用移液管滴入）缓慢倒入测试玻璃器皿内，高度约18mm。（注意，此刻不能触碰到铂金环） - 4）分别设置上下层液体密度值（上层密度为测试煤油的密度，下层为测试样品的密度）后，点击“去皮键”，“表/界面张力”数据显示归零。 - 5）关闭玻璃移门，点击“启动测试键”，机器开始自动测量数据，左侧区实时显示测量曲线，蓝色线条表示，下降键自动切换至下降中状态，启动测试键自动切换至停止测试键状态。 - 6）启动测试键切换至停止测试键状态后，代表机器已经进入到测量状态。此时命令按键区，只有去皮键和停止测试键可以执行操作，其余按键点击无反应。 - 7）“表/界面张力”数据此时实时显示，随着托盘缓慢下降，显示数值逐渐变大。当铂金环从下层液体中缓慢穿过上下界面层时，即将拉破界面液膜时，显示数值为最大值，此数值即为最终结果，将被保留显示在屏幕上。 - 8）盘托继续下降，铂金环拉破界面液膜，停止测试键自动切换至启动测试键状态，托盘自动停止下降，代表测量结束。此时命令按键区，所有按键均可执行操作。 - 9）如需重复测试，需重复步骤1）~8），按照要求记录数据。最后计算平均值。 |  |  |
|  | ①纯水表面张力测试值： 项目; 测试值. 表面张力/ mN/m. ②表面张力测试值 试样密度： g/cm3 。 项目; 实验1; 实验2; 实验3; 实验4; 实验5; 算术平均值. 表面张力/ mN/m. ③界面张力测试值： - 煤油密度： g/cm3 。 项目; 实验1; 实验2; 算术平均值. 界面张力/ mN/m. |
|  | 备注： |  |  |
|  | 检测人： 检测时间： |  |  |
|  | 审核人： 审核日期： |  |  |